| № п/п | Наименование, модель продукции | Характеристики Продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бокс ламинарный микробиологической безопасности (защита продукта, оператора, окружающей среды) с подставкой, ЛБ-1 (ООО – фирма «Проинтех», Россия) | - Код ОКП 94 4370 - Окраска бокса стойкая к обработке дезрастворами. - Кол-во степеней фильтрации: 1 или 2 - Класс фильтра предварительной очистки по ГОСТ Р 51251-99: G4 - Класс фильтра НЕРА по ГОСТ Р 51251-99: Н14 - Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0,2 мкм: 99,995% - Класс чистоты воздуха рабочей зоны по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 (по частицам 0,5 мкм): 5ИСО - Класс защиты (согласно классификации ВОЗ): IIА - Общая производительность по воздуху: 1350 м3/час - Производительность по поступающему в рабочую камеру бокса воздуху: регулируемая, от 400 до 900 м3/час - Степень рециркуляции: 80% - Скорость воздушного потока в рабочей зоне регулируемая: от 0,2 до 0,45 м/с - Внутренняя камера повышенного давления со всех сторон окружена зонами пониженного давления относительно атмосферного - Мощность лампы УФО рабочей камеры: 30 Вт - Уровень звуковой мощности ламинарного бокса: не более 57 дБА - Освещенность рабочей зоны ламинарного бокса: не менее 1000 Лк - Бестеневое освещение рабочей зоны ламинарного бокса - Обезвешенное переднее стекло с подъёмом и остановкой на любом уровне - Панель управления расположена вне рабочей зоны, что обеспечивает лёгкий доступ при ремонте и отсутствие контакта с потенциально опасными агентами в системе воздуховодов и очистки воздуха - Розетки в рабочей зоне: 2 шт - Потребляемая мощность: 210 Вт - Масса бокса: не более 120 кг - Габариты рабочей камеры ламинарного бокса (ШхГхВ): 1160х570х630 мм - Внешние габариты ламинарного бокса (ШхГхВ): 1200х670х1270 мм - Комплектуется столом-подставкой - Габариты подставки (ШхГхВ): 1200х670х650 мм - Время непрерывной работы – не ограничено - Гарантийный срок: 18 месяцев со дня поставки и приёмки изделия - Габариты в упаковке (ШхГхВ): 1290х780х1370 мм |