| № п/п | Наименование, модель продукции | Характеристики Продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бокс ламинарный микробиологической безопасности (защита продукта, оператора, окружающей среды) с подставкой, ЛБ-1К (ООО – фирма «Проинтех», Россия) | Код ОКП 94 4370 Окраска бокса стойкая к обработке дезрастворами. Кол-во степеней фильтрации: 1 или 2 Класс фильтра предварительной очистки по ГОСТ Р 51251-99: G4 Класс фильтра НЕРА по ГОСТ Р 51251-99: Н14 Эффективность очистки воздуха от взвешенных частиц размером более 0,2 мкм (MPPS) согласно ГОСТ Р 51251-99 (EN1812) для фильтра класса H14: 99,995% Класс чистоты воздуха рабочей зоны по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 (по частицам 0,5 мкм): 5ИСО Класс защиты (согласно классификации ВОЗ): IIА Общая производительность по воздуху: 1350 м3/час Производительность по поступающему в рабочую камеру бокса воздуху: регулируемая, от 400 до 900 м3/час Степень рециркуляции: 80% Скорость воздушного потока в рабочей зоне регулируемая: от 0,2 до 0,45 м/с Внутренняя камера повышенного давления со всех сторон окружена зонами пониженного давления относительно атмосферного Мощность лампы УФО рабочей камеры: 30 Вт Уровень звуковой мощности ламинарного бокса: не более 57 дБА Освещенность рабочей зоны ламинарного бокса: не менее 1000 Лк Бестеневое освещение рабочей зоны ламинарного бокса: комбинированое Плоская съемная секционная столешница из нержавеющей стали марки AISI304 Переднее стекло из поликарбоната устойчивого к УФ- излучению Обезвешенное переднее стекло с подъёмом и остановкой на любом уровне Шильд-панель с ж/к экраном, индицирующим включение систем изделия, таймер работы УФО рабочей камеры, счетчик наработки УФО, часы, технологический таймер, система автоматического поддержания потока воздуха Панель управления расположена вне рабочей зоны, что обеспечивает лёгкий доступ при ремонте и отсутствие контакта с потенциально опасными агентами в системе воздуховодов и очистки воздуха Розетки в рабочей зоне: 2 шт. Одна розетка управляется по времени, задаваемому с клавиатуры контроллера Потребляемая мощность: 210 Вт Масса бокса: не более 120 кг Габариты рабочей камеры ламинарного бокса (ШхГхВ): 1160х570х630 мм Внешние габариты ламинарного бокса (ШхГхВ): 1200х670х1270 мм Габариты подставки (ШхГхВ): 1200х670х650 мм Гарантийный срок: 18 месяцев со дня поставки и приёмки изделия Габариты в упаковке (ШхГхВ): 1290х780х1370 мм |